Калибровка сенсорной панели Inspector Scat

- На выключенном аппарате при положении переключателя питания (4) «вверх» зажимаем и держим кнопку защиты от перезаписи (5).

- Подсоединяем кабель питания и включаем питание переключателем 4, продолжая держать зажатой кнопку 5.

- На черном экране появляется калибровочный крестик (после этого кнопку 5 надо отпустить), его надо коснуться в самом центре чем-либо заостренным (скрепкой, шариковой ручкой и т.п.) и держать порядка 2-3 секунд до его исчезновения. После этого появляются по очереди еще два крестика, необходимо повторить процедуру прикосновения, после чего аппарат перезапустится и сенсорная панель будет нормально реагировать на прикосновения.

Приятной эксплуатации!